Protocol de dezinfecţie şi sterilizare a instumentarului stomatologic reutilizabil

Etape:

- Pre-dezinfecţie (Decontaminare)

Etapă obligatorie şi importantă deoarece:

- reduce încărcătura microbiană a instrumentelor

- protejează personalul în cursul manipulărilor ulterioare

- evită uscarea contaminanţilor pe instrumente, fapt care ar putea periclita eficienţa sterilizării

- uşurează etapele ulterioare de curăţare

Imediat după utilizare, instrumentarul mare se imersează într-o cuvă cu  capac, iar cel mărunt în cutia albă rotunda prevăzută cu sită, până la finalul programului sau cel puţin timpul minim necesar în functie de produsul utilizat.

În cuvă se utilizează un produs dezinfectant-detergent de nivel cel puţin mediu,                                      schimbat zilnic sau mai des la nevoie (grad crescut de contaminare).

Pe capacul cuvei sunt inscripţionate: numele dezinfectantului, concentraţia de lucru, timp de acţiune, data preparării, valabilitate soluţie (o zi).

Notă: unii dezinfectanti-detergenti au efect coroziv, ceea ce poate altera instrumentarul fin. În acest caz, nu depăşiti timpii de imersare indicaţi de producător.

A se evita produsele ce au aldehide în compoziţie (fixează proteinele).

2. Clătire

3. Curăţarea mecanică: manual, ultrasonic sau cu maşini automate de curatare:

Manual. Este metoda cea mai la îndemână dar si cea mai consumatoare de timp şi riscantă din punct de vedere al siguranţei operatorului (risc mai crescut de înţepare).

Operatorul poartă obligatoriu mănuşi groase, mască, ochelari de protecţie. Se utilizează perii de forme şi mărimi adecvate,  într-o tăviţă cu dezinfectant-detergent de nivel cel puţin mediu. Sunt periate atent toate zonele instrumentelor, cu precădere locurile retentive (ex: lamele frezelor).

Ultrasonic. Este o metodă de curăţare şi dezinfecţie eficientă şi adecvată instrumentarului stomatologic, cu precădere celui mărunt.

Se utilizează o cuvă ultrasonică, conform indicaţiilor producătorului (timp, temperatură).

Varianta a. În cuvă se foloseşte detergent enzimatic. În acest caz este obligatorie ulterior etapa de dezinfecţie finală(5)

Varianta b. În cuvă se foloseşte un dezinfectant-detergent de nivel cel puţin mediu. În acest caz nu mai este obligatorie dezinfecţia finală.

Pe capacul cuvei se notează: nume dezinfectant, concentraţie, timp de acţiune, data preparării, valabilitate (o zi).

Lichidul se schimbă zilnic sau mai des dacă se observă o contaminare abundentă.

Notă: Cuvele ultrasonice trebuie să aibă dimensiunea suficientă pentru ca instrumentele să fie complet imersate, neînghesuite şi să nu atingă pereţii cuvei. Capacul este obligatoriu datorită vaporilor cu risc chimic şi biologic.

Aparatele ultrasonice îmbătrânesc; periodic, testati eficacitatea cu o folie de aluminiu care după maxim 5 minute de imersare în cuvă  trebuie să prezinte perforatii multiple.

Notă: Acelasi produs dezinfectant-detergent de nivel cel puţin mediu poate fi utilizat în cuva de pre-dezinfecţie, în cuva cu ultrasunete şi la curăţarea manuală. Aceasta uşurează gestiunea stocurilor, diminuă riscul de erori la diluarea produselor sau de incompatibilită şi între produse.

Maşini automate de curăţare-termodezinfecţie. Reprezintă în acest moment cea mai recomandată metodă de curăţare şi dezinfecţie, eliminând complet timpii manuali cu riscurile asociate. Se vor utiliza ciclurile presetate şi dezinfectantul indicat de producător.

În cazul utilizării cuvelor ultrasonice sau maşinilor automate, sunt necesare instrucţiunile de utilizare şi fisa tehnică în limba română.

4.Clătirea finală a instrumentelor

Se realizează după curăţarea manuală sau ultrasonică. În cazul maşinilor automate, instrumentele ies gata limpezite şi uscate.

5.Dezinfecţie finală

În cazul instrumentarului autoclavabil ce  a fost curăţat manual sau ultrasonic (cu detergent enzimatic în cuva aparatului) se va realiza această dezinfecţie finală într-o cuvă cu capac rezervată acestui scop. Se utilizează un dezinfectant de nivel cel puţin mediu. Pe capacul cuvei sunt inscripționate: numele dezinfectantului, concentraţia de lucru, timp de acţiune, data preparării, valabilitatea solutiei.

În cazul instrumentarului autoclavabil ce  a fost curăţat şi dezinfectat ultrasonic sau în maşini automate, aceasta etapă s-a realizat concomitent si nu mai este obligatorie.

În cazul instrumentarului termolabil, se va realiza o dezinfecţie de nivel înalt conform art 16, 17 și 18 din ordinul MS 961/2016. De precizat că marea majoritate a instrumentarului stomatologic este autoclavabil, puţine dispozitive se pretează dezinfecţiei de nivel înalt.

Notă: În momentul achizitiei oricărui dispozitiv medical reutilizabil, preferaţi-le pe cele autoclavabile. Producătorul este obligat să precizeze în prospect metoda de dezinfecţie-sterilizare.

6.Uscare-inspecţie

Se realizează cu prosoape curate special rezervate acestui scop, preferabil de unică utilizare,  jet de aer comprimat sau maşini de uscare.

În cazul instrumentarului procesat în maşinile automate de curăţare-dezinfecţie, acesta iese gata uscat.

Instrumentarul va fi inspectat şi cel cu urme de deteriorare va fi aruncat (ex: ace de canal despiralate, freze tocite, etc.)

Dacă se observă urme de ciment sau alţi contaminanţi se va relua curăţarea manual.

7.Lubrefiere. Se realizează dacă e cazul (turbine, piese cot) cu sprayul lubrefiant sau dispozitive mecanice de curățare/ lubrefiere.

8. Ambalarea în vederea sterilizării.

- trusele şi instrumentarul chirurgical se ambalează individual în  pungi de hârtie-plastic speciale și se sudează.

- instrumentarul divers se sortează şi se asează în casoletele metalice inscripționate

- se pregătesc chituri de ace şi freze pentru diferite tipuri de manopere sau ambalate individual în pungi de hârtie-plastic sudate.

9. Sterilizarea propriu-zisă

Se realizează la autoclav de clasa B sau S, alegând unul din ciclurile presetate corespunzătoare materialelor introduse. În practica stomatologică, ar fi preferabil ciclul prion: 134 grade C, 18 min.

Pe casolete se lipeşte o bandă de hârtie indicator fizico-chimic pe care se notează data, ora, şi semnătura.

Durata menţinerii sterilităţii materialelor ambalate în cutii metalice perforate/casolete cu colier este de 24 de ore de la sterilizare, cu condiţia menţinerii acestora închise.

Pe fiecare pungă hârtie-plastic se notează data sterilizării şi/sau data expirării.

Pungile se numerotează manual sau cu aparate de etichetare în vederea asigurării trasabilităţii.

Marcajele pe pungă se fac în afara zonei de sudare, pentru a nu periclita siguranta pachetului.

Durata mentinerii sterilitatii în pungile hârtie-plastic sudate este de  2 luni de la sterilizare, cu condiţia menţinerii integrităţii ambalajului, cu exceptia celor pentru care producătorul specifică o altă perioadă, cu condiţia menţinerii condiţiilor specificate de acesta (în prospect).

Pungile sunt prevăzute cu indicator fizico-chimic de virare a culorii.

La fiecare ciclu de sterilizare:

- în cazul autoclavelor fără diagramă (raport printat) se va urmări pe tot parcursul ciclului pe panoul de comandă temperatura şi presiunea atinse în etapele de lucru şi se vor nota în caietul de sterilizare

- în cazul autoclavelor cu raport printat, acesta va fi analizat şi ataşat în registrul de evidenţă al sterilizării.

În registrul de evidenţă al sterilizării se notează:

- data şi numărul aparatului (dacă există mai multe autoclave)

- conţinutul şi numărul obiectelor din şarjă

- numărul şarjei

- temperatura, presiunea la care s-a efectuat sterilizarea, ora de începere/încheiere a ciclului. Dacă aveţi diagrama printată, aceste informaţii sunt conţinute în ea; o ataşa şi în registru.

- rezultatele indicatorilor fizico-chimici (bandă sterilizare) şi a testelor biologice (dacă e cazul)

- semnătura persoanei responsabile cu sterilizarea

Controlul sterilizarii:

Zilnic: indicatoare fizico-chimice (bandă sterilizare şi indicatori încorporaţi în pungile sudate.

test Bowie&Dick: dacă se autoclavează material moale.

teste biologice: la autoclave fără diagramă sau la cele din staţii centrale de sterilizare

Trimestrial : TestBowie&Dick

După orice reparaţie: TestBowie&Dick

Inspecţia tehnică a autoclavelor:

Se realizează cel puţin trimestrial de către persoanele autorizate.